## 高压开关动特性测试仪HYGK-306

## 1.1产品概述

HYGK-306高压开关动特性测试仪是现场测试高压开关机械特性的专用仪器。它以ARM7为核心进行采样和处理，具有智能化程度高、功能多、数据准确、抗干扰性强、操作简单、体积小、重量轻等优点，适用于各种户内、户外少油、多油开关、真空开关、六氟化硫开关的机械特性测试。

## 1.2主要测试项目及功能

1．12个断口的固有分、合闸时间；

2．重合闸时间；

3．分、合闸的同期性与最大不同期性；

4．弹跳时间与真空开关弹跳次数；

5．开关开距及开关超行程；

6．刚分、刚合速度；

7．分、合闸最大速度；

8．分、合闸平均速度；

9．显示、打印速度一时间曲线,距离一时间曲线和速度一距离曲线,电流-时间曲线

1.3技术指标

1．时间测量

同时可测量断口数：≤12个

测定过程整定时间：0—6秒

分辨率：0.01ms

2．开关开距、开关超行程、弹跳幅度测量

量程： 250mm

分辨率：0.01mm

3．测量误差

时间测量误差：0.1

行程测量误差：1mm

4、速度测量范围：0—20m/s

5．内置电源

输出电压：20V—220V  误差：1%

输出电流：0～20A；

6．工作条件

工作电压：AC220V10 

频率：50Hz

功耗：≤60w

使用环境温度：040C

使用环境湿度：≤90RH

体积：400350200  mm3     重量：7kg